СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

1-й учебный вопрос: Назначение, технические данные и общее  устройство ДП-3Б,ДП-5В, ИД-1, ИД-11, ДП-22В, ДКП-50А.Тренировка в  подготовке приборов  к работе и проверка их работоспособности. Пользование приборами при измерении мощности дозы и степени зараженности поверхностей различных объектов.

При проведении боевых действий на местности, зараженной радиоактивными веществами, с помощью войсковых дозиметрических приборов решаются следующие задачи:

- своевременное обнаружение радиоактивного заражения для оповещения войск;

- измерение мощностей доз гамма-излучений (уровней радиации) на маршрутах движения войск или в районах их расположения;

- измерение степени зараженности поверхностей различных объектов в боевых порядках войск;

- измерение доз облучения в целях определения боеспособности подразделений и частей.

После этого раскрыть классификацию приборов.

В зависимости от выполняемой задачи приборы подразделяются на:

- рентгенметры (измерители мощности доз);

- измерители доз (дозиметры).

Рентгенметр ДП-ЗБ. Он предназначен для измерения уровня радиации по гамма-излучению в местах расположения выносного блока на подвижных объектах.

Устанавливается на автомобилях, вертолётах и защищённых командных пунктах.

Технические данные:

- диапазон измерения уровня радиации от 0.1 до 500 р/ч Весь диапазон разбит на 4 поддиапазона: I - от 0.1 до 1 р/ч; II - от 1 до 10 р/ч; III - от 10 до 100 р/ч; IV - от 50 до 500 р/ч. Питание прибора - от бортовой сети постоянного тока напряжением 26 и 12 В.

Погрешность измерений прибора при нормальных внешних условиях и нормальном напряжении сети не превышает +/-15% на первом поддиапазоне и +/-10% на всех остальных поддиапазонах от полного значения шкалы.

Время установления показаний прибора не превышает:
на I поддиапазоне - 5 сек.; на II поддиапазоне - 3 сек.; на III и IV поддиапазонах - 2 сек.

Во включённом приборе при отсутствии радиоактивного излучения стрелка измерительного прибора должна устанавливаться в пределах зачернённого участка в начале шкалы (от 0 до 0.05 р/ч по верхней шкале).

Вес прибора не более 6.5 кг.

Принцип работы прибора основан на измерении величины ионизационного тока, возникающего в ионизационной камере при прохождении через него гамма-лучей. Чем больше уровень радиации, тем больше величина электрического тока в цепи ионизационной камеры.

Общее устройство прибора:

Основными частями прибора являются:

- выносной блок;

- измерительный пульт;

- кабель подключения прибора к бортовой сети;

- кабель для соединения выносного блока с измерительным пультами.

На передней панели измерительного пульта имеется;

- ручка переключателя поддиапазонов;

- электроизмерительный прибор;

- лампа световой индикации;

- кнопка «ПРОВЕРКА»;

- патрон с лампой подсвета шкалы;

- предохранитель.

Проверка работоспособности прибора производится следующими образом:

- проверить, в каком положении стоит переключатель сети в приборе, для чего необходимо отвернуть два винта и открыть крышку отсека питания измерительного пункта. Поставить тумблер переключатель в положение, соответствующее питающему напряжению. Закрыть отсек, завинтить оба винта;

- подключить сетевой кабель к бортовой сети (или к источнику питания);

- ручку переключателя поддиапазона поставить в положение «хI». При этом загорается лампа шкалы измерительного прибора и глазок переключателя поддиапазонов, в котором будет обозначено «хI».

- После десяти минутного прогрева при нажатии кнопки «ПРОВЕРКА» стрелка измерительного прибора должна отклониться
на 0.4 – 0.8 верхней шкалы, а сигнальная лампа должна равномерно вспыхивать.

Проверка работоспособности прибора проводится на каждом поддиапазоне в отсутствии внешнего радиоактивного излучения, при этом показания прибора и частота вспышки сигнальной лампы на других поддиапазонах уменьшаются;

д) включить прибор.

Измерение

Измерение уровня радиации производится на одном из 4-х поддиапазонов.

При переключении в процессе измерения стрелка измерительного прибора устанавливается не сразу, так как схема не пришла в рабочее состояние. Необходимо выждать 30 сек.

Переключение поддиапазонов осуществляется поворотом ручки переключателя поддиапазонов. Отсчёт показаний на 1, 2, 3 поддиапазонах производится по верхней шкале измерительного прибора, на 4 поддиапазоне - по нижней шкале. Показания прибора необходимо умножать на коэффициент, который показывает ручка переключателя поддиапазонов ("хI", "х10", "хI00") кроме положения на четвертым поддиапазоне ("500").

Взамен ДП-ЗБ поступил измеритель мощности дозы ИМД-21. Он устанавливается на специальных автомобилях, в кабинах зенитных ракетных и радиотехнических комплексов и на другой подвижной на земной военной технике, а также в стационарных и полу стационарных объектах.

Этот прибор обеспечивает непрерывную круглосуточную работу в диапазоне измерений от 1 до 10000 р/ч. Измеряемый уровень радиации с учетом ослабления гамма-излучения корпусом объекта выдаётся на цифровое табло. Обеспечивает сопряжение и выдачу информации в АСУ.

Радиометр - рентгенметр ДП-5Б (ДП-5В)

Он предназначен для измерения уровней гамма - радиации и радиоактивной заражённости различных предметов по гамма-излучению. Кроме того, имеется возможность обнаружить бета-излучение.

Диапазон разбит на шесть поддиапазонов (операционная карта):

1 - от 5 до 200 р/ч (нижняя шкала, переключатель на "200")

2 - от 500 до 50000 м р/ч (верхняя шкала, переключатель на "х10ОО")

3 - от 50 до 500 м р/ч (верхняя шкала, переключатель на "х10О")

4 - от 5 до 50 м р/ч (верхняя шкала, переключатель на "х10")

5 - от 0.5 до 5 м р/ч (верхняя шкала, переключатель на "хI")

6 - от 0.05 до 0.5 м р/ч (верхняя шкала, переключатель на"х0.1").

Отсчёт показаний производится по шкале со следующими умножением на соответствующий коэффициент поддиапазона.

Прибор имеет звуковую индикацию во всех поддиапазонах,  кроме первого.

Участки шкалы от 0 до первой значащей цифры являются нерабочими. Наибольшее время установления показаний прибора не превышает 45 сек.

Питание прибора осуществляется от трёх элементов типа КБ-1. Один из них используется только для подсвета шкалы микроамперметра. Комплект питания обеспечивает непрерывную работу прибора в течение 40 часов.

Масса прибора 2.8 кг. Масса полного комплекта прибора в укладочном ящике 7. 6 кг.

Основные части прибора.

Прибор состоит из:

- измерительного пункта;

- зонда, соединённого с пультом гибким кабелем. Кроме того, в комплект прибора входят:

- чехлы для зонда из полиэтиленовой плёнки (10 шт.);

- футляр с ремнями и радиоактивными источниками (в ДП-5В радиоактивный источник вмонтирован в зонд);

- удлинительный шланг;

- колодка питания для подключения прибора к внешнему источнику постоянного тока напряжением 3; 6 и 12 В;

- комплект запасного имущества;

- комплект документации;

- укладочный ящик.

Показать расположение на панели пульта прибора или на плакате и рассказать назначение:

- кнопки сброса показателей;

- потенциометра регулировки режима;

- микроамперметра;

- тумблера для подсветки шкалы;

- переключателя поддиапазонов;

- отсека для источников питания;

- гнезда включения телефона.

Зонд имеет поворотный экран, который может фиксироваться на корпусе зонда в положениях "Б", "Г ' и "К".  Положение экрана определяется риской на корпусе зонда. В положении "Г" и "К" окно закрыто экраном, в положении "Б" открыто.

На корпусе есть два выступа, которыми зонд ставится на обследуемую поверхность при индикации бета-заражённости.

Принцип работы прибора ДП-5Б аналогичен принципу работы ДП-ЗБ.

Подготовка к работе

- произвести внешний осмотр прибора;

- пристегнуть к футляру поясной или плечевой ремень;

- установить корректором стрелку микроамперметра на "О" шкалы;

- ручку "РЕЖИМ" повернуть против часовой стрелки до упора;

- ручка переключателя поддиапазонов должна быть в положении "Выключено".

- подключить источник питания;

- включить прибор, поставив ручку переключателя поддиапазонов в положении «РЕЖИМ»;

- плавно вращая ручку потенциометра «РЕЖИМ» по часовой стрелке, установить стрелку прибора на метку шкалы в виде закрашенного треугольника.

Если стрелка не отклоняется или отклоняется недостаточно для установки режима, необходимо проверить годность источников питания. Проверить работоспособность на всех поддиапазонах, кроме первого, с помощью контрольного источника, закреплённого на крышке футляра.

Для этого необходимо:

- открыть контрольный источник, вращая защитную пластинку вокруг оси;

- повернуть экран зонда в положение «Б»;

- установить зонд опорными выступами на крышку футляра в фиксаторы так, чтобы источник находился против окна; (при подготовке к работе прибора
ДП – 5-В необходимо только повернуть экран зонда в положение «К»);

- подключить телефоны.

Работоспособность прибора проверяется по щелчкам в телефоне. При этом стрелка микроамперметра должна зашкаливать на 6 и 5 поддиапазонах, отклоняться на четвёртом поддиапазоне, а на третьем и втором может не отклоняться из-за недостаточной активности контрольного источника.

Сравнить показания прибора на четвёртом поддиапазоне с показаниями записанными в формуляре на прибор в разделе 12 при последней градуировке прибора.

Нажать кнопку /сброс/. При этом стрелка прибора устанавливается на нулевую отметку шкалы.

Ручку переключателя поддиапазонов поставить в положение «РЕЖИМ». Прибор готов к работе.

Измерение уровней радиации на местности.

При этом экран зонда устанавливается в положение «Г», зонд убирается в нижний отсек футляра прибора. Пульт располагается на высоте 70 – 100 см от поверхности земли. На первом поддиапазоне показания снимаются по верхней шкале и умножаются на коэффициент, соответствующий переключателю поддиапазона.

Измерение радиоактивной зараженности поверхности различных объектов.

Для этого необходимо сначала измерить общий гамма – фон на расстоянии 15 – 20 см от объекта. Степень зараженности поверхности может быть измерена в том случае, если внешний гамма – фон не превышает предельно-допустимого значения заражения объекта более чем в три раза. Допустимые величины зараженности личного состава, различных объектов и воды приведены на внутренней стороне крышки футляра.

Измерение производится по гамма-излучению на поддиапазонах со второго на шестой в положении экрана зонда "Г". Зонд при этом размещается на расстоянии 1-1,5 см от исследуемой поверхности.

Показания прибора снимаются в месте наибольшего заражения, определяемого звуковой индикацией. Из полученного значения вычитается величина гамма-фона.

Обнаружение бета-излучений.

Оно проводится при уровнях радиации менее 1 р/ч в случаях, когда необходимо выяснить, имеются ли РВ на местности, объектах или с какой стороны заражена поверхность. При измерениях зонд размещается на расстоянии 1-1,5 см от исследуемой поверхности. Вначале замер производится в положении экрана зонда "Г", затем в положении "Б". Увеличение показаний в положении "Б" свидетельствует о наличии РВ на исследуемой поверхности.

Ответить на вопросы обучающихся по данному прибору.

После окончания работы с компьютерной программой студенты оформляют отчёт о проделанной работе и делают выводы о возможном поражении личного состава.

Измеритель мощности дозы ИМД-1Р поступает для оснащения частей химических войск взамен ДП-5-Б (В), а также для комплектации подвижных объектов военной техники взамен бортового рентгенометра
ДП-3-Б. Предназначен для ведения разведки и определения степени зараженности радиоактивными веществами по гамма-излучению и обнаружению бета-излучения.

Диапазон измерения мощности дозы 1х10"5 - 999 р/час.

Индикатор-сигнализаторДП-64 устанавливается у дежурного по части для непрерывного контроля радиоактивного заражения в пунктах сосредоточения личного состава.

При уровнях радиации 0,2 р/г срабатывает световая и звуковая сигнализация. Готовность прибора к работе через 30 сек.

Измеритель мощности дозы ИМД-1 поступает для оснащения соединений и частей взамен ДП-64. Предназначен для постоянного радиационного контроля, сигнализации о начале радиоактивного заражения и измерения доз на местности. Звуковая сигнализация при мощностях доз 0.1 мр/ч; 300 мр/ч; 0.1 р/ч, 300 р/ч. диапазон измерения мощности дозы 1х10 - -999 р/ч.

Дозиметрический контроль облучения личного состава.

В современном бою при применении противником ядерного оружия личный состав будет подвергаться воздействию проникающей радиации и радиоактивного заражения. В целях получения данных для оценки боеспособности подразделений организуется дозиметрический контроль облучения личного состава.

Организация дозиметрического контроля в подразделении заключается в обеспечении личного состава дозиметрами, в своевременном снятии показаний дозиметров и их перезарядке, поддержании технической исправности приборов и систематическом учёте доз радиоактивного облучения, полученных личным составом.

Контроль облучения в подразделениях осуществляется групповым и индивидуальным методом.

Групповой метод контроля применяется в отделениях (экипажах и расчётах), личный состав которых находится примерно в одинаковых условиях радиоактивного облучения. При этом виде контроля доза облучения измеряется одним – двумя индивидуальными дозиметрами и записывается каждому военнослужащему данного подразделения в карточку учёта доз. Снятие показаний дозиметров должно быть осуществлено не позднее, чем через пять суток (из-за самопроизвольного их разряда и возможности ошибки в показаниях). После снятия показаний дозиметры перезаряжаются и возвращаются в подразделение.

Индивидуальный метод контроля облучения применяется в отношении офицерского состава и лиц, которые по условиям обстановки не включаются в состав групп, т. е. действуют в отрыве от своих подразделений.

Лозы облучения, полученные личным составом, учитываются в индивидуальных карточках учёта доз облучения. В ротах (батареях) ведётся журнал учёта облучения личного состава. Учёт доз облучения ведётся командирами подразделений. В штабах батальонов (дивизионов) ведётся журнал облучения личного состава штаба и всего офицерского состава батальона (дивизиона).

Значение доз записывается с нарастающим итогом на каждый день с учётом снижения их биологической эффективности. Степень боеспособности записывается условными обозначениями: б (боеспособен), об-1 ст, об-2 ст, об-3 ст (ограниченно боеспособен соответственно 1-й, 2-й и 3-и степени).

Данные контроля облучения позволяют делать выводы о боеспособности подразделений и о том, какая доза, полученная дополнительно, может вывести подразделение из строя в ходе выполнения задачи.

При оценке боеспособности необходимо учитывать не первоначальную, а остаточную величину или эффективную дозу.

Для дозиметрического контроля облучения используются дозиметры.

ДП-22В

Комплект дозиметров ДП-22В  предназначен для измерения индивидуальных доз гамма-облучения личного состава и является средством ведения войскового контроля облучения.

Он состоит из:

- 50 прямо показывающих измерителей дозы ДКП-50А. (показать измеритель);

- зарядного устройства.

Дозиметр ДКП-50А обеспечивает измерение доз облучения в диапазоне
от 2 до 50 Р.

Зарегистрированные им дозы отсчитываются непосредственно по шкале прибора.

Саморазряд дозиметра не превышает двух делений за сутки. Погрешность измерения дозы не превышает +/-10% максимального значения шкалы.

Дозиметр не фиксирует нейтронное оружие.

Питание зарядного устройства осуществляется от двух элементов типа 145У, которые обеспечивают непрерывную работу устройства не менее 30 часов (показать питание).

Масса одного дозиметра 35 г, масса комплекта в укладочном
ящике -5 кг.

Приведение дозиметров в рабочее состояние.

Для приведения в рабочее состояние дозиметр следует зарядить. Порядок зарядки дозиметра на зарядном устройстве следующий:

- отвернуть защитную оправу дозиметра и защитный колпачок;

- ручку потенциометра повернуть влево до отказа;

- вставить дозиметр в зарядное устройство, при этом включается подсветка и высокое напряжение;

- нажать на дозиметр и, наблюдая в окуляр поворачивать ручку потенциометра до тех пор, пока изображение нити на шкале дозиметра не установится на 0, после этого вынуть дозиметр из гнезда;

- проверить положение нити на свет, при вертикальном положении её изображение должно быть на 0.

- завернуть защитную оправу дозиметра и защитный колпачок.

В настоящее время принят на вооружение комплект общевойскового измерителя дозы ИД-1. Он предназначен для измерения поглощённых доз гамма-нейтронного излучения и является средством войскового контроля облучения личного состава.

Комплект ИД-1 состоит из зарядного устройства ЗД-6 и 10 измерителей дозы.

ЗД-6 без источников питания (на пьезокристаллах). Дозы отсчитываются непосредственно по шкале, встроенной в измеритель. ИД-1 обеспечивает измерение поглощенных доз гамма-нейтронного излучения в диапазоне от 20 до 500 рад.

Саморазряд - 1 деление за сутки (1 рад примерно равен 1.09 рентгена).

Масса измерителя дозы 40 г. Масса комплекта в футляре 2 кг. Дозиметры ДКП-50А и измерители дозы ИД-1 выдаются каждому офицеру, остальными военнослужащими - один на группу (отделение, экипаж).

Индивидуальный измеритель дозы ДП-70М (химический гамма-дозиметр) является средством индивидуального контроля и предназначен для измерения суммарной дозы нейтронного и гамма-облучения.

Он обеспечивает измерение доз облучения в диапазоне от 50 до 800 р при уровнях радиации от 1 до 250000 р/ч. Относительная погрешность измерений равна +/-25%. Дозиметр позволяет фиксировать как однократные дозы облучения, так и дозы, накапливаемые за время до 30 минут.

Показания дозиметра можно снимать не ранее чем через 1 час после облучения. Срок хранения ампул с жидкостью составляет 18 месяцев.

ДП-70М применяется вместе с полевыми кристаллометром ПК-56М.

Химический дозиметр представляет собой стеклянную ампулу, заполненную бесцветной жидкостью (6 мл.) Ампула помещена в металлический футляр с крышкой, который предохраняет дозиметр от механических воздействий и солнечных лучей. На торце футляра выбит номер дозиметра. На внутренней стороне крышки расположен цветной индикатор, окраска которого соответствует дозе 100 р. Ампула фиксируется внутри футляра с помощью резинового амортизатора и ватной прокладки.

Под действием ионизирующих излучений изменяется окраска жидкости в ампуле меняется от бледно-розовой до ярко-малиновой. Плотность окраски пропорциональна дозе облучения.

Дозы облучения измеряются с помощью калориметра ПК - 56М. Для этого в камеру калориметра со стороны крышки помещают две ампулы: контрольную (из комплекта) и облучённую. Контрольную ампулу, имеющую на корпусе значок "К", помещают в гнездо, совпадающее со светофильтром. Затем направляют окно камеры к источнику света. Наблюдая в окуляр, вращают диск со светофильтрами до совпадения окраски ампул и считывают в окне нумератора цифр (дозу облучения в рентгенах). После этого облучённая ампула извлекается из камеры и уничтожается.

Необходимость принятия ДП-70 обусловлена тем, что с его помощью регистрируются не только доза радиоактивного облучения, но и доза проникающей радиации. В подразделениях дозиметр не вскрывается. Показания с него снимаются в медицинских частях (учреждениях), куда поступает раненый или больной военнослужащий.

Дозиметр не фиксирует дозу от нейтронов.

Взамен ДП-70 принят индивидуальный измеритель дозы ИД - 11 .

Он предназначен для измерения дозы гамма-нейтронного облучения личного состава. Диапазоны измерений этого дозиметра от 10 до 1500 рад. Он имеет люминесцентное стекло, начинающее светиться при облучении. По интенсивности света в измерительном устройстве определяются дозы. Он позволяет накапливать дозу при периодическом облучении или сохранять набранную дозу в течение 12 месяцев. При постоянном ношении измеритель дозы размещается в часовом кармане брюк и крепится шнуром. Масса прибора 25 г.

Измерительными устройствами к ИД-11 обеспечиваются медико-санитарные батальоны.

2-й учебный вопрос:  Назначение, технические данные и общее  устройство войскового  прибора  химической разведки (ВПХР). Тренировка в подготовке

к работе и пользовании приборами.

Наличие отравляющих веществ в различных средах (воздухе, воде, грунте) и пробах с различных объектов (вооружение и техника, растительность, продовольствие и др.) определяется с помощью технических средств химической разведки, к которым относятся приборы химической разведки (ВПХР, ПРХР), газосигнализаторы ГСП-11 и химические лаборатории ПХЛ и АЛ.

В лабораториях используются химические и физико-химические методы индикации отравляющих веществ в различных пробах. Лаборатории комплектуются приборами, наборами аналитической посуды, реактивов, обеспечивающими отбор и анализ заражённых проб.

Обнаружение и количественное определение ОВ в полевых условиях осуществляется химическим методом. Он основан на способности ОВ при взаимодействии с некоторыми реактивами образовывать химические соединения с определённой окраской. Появление такой окраски свидетельствует о наличии ОВ. Сравнивая интенсивность полученной окраски с окраской специально подобранных цветных эталонов, можно судить количестве ОВ, вступившего в реакцию, а тем самым и о концентрации ОВ.

Фосфоро-органические ОВ обладают очень большой токсичностью. Поэтому их необходимо обнаруживать в малоопасных концентрациях. Для этого используется более чувствительный биохимический метод.

Этот метод основан на том, что ФОВ снижают активность
вещества - холинэстеразы, содержащегося в индикаторных трубках. Чем больше будет ФОВ в исследуемой пробе, тем больше будет подавлена активность холинэстеразы, и тем медленнее будет изменяться окраска индикаторного реактива.

При определении ФОВ параллельно проводят две реакции: опытную с холинэстеразой, (подвергается воздействию исследуемой пробы) и контрольную с холинэстеразой. Увеличение времени изменения окраски индикаторного реактива при проведении опытной реакции в сравнении с контрольной свидетельствует о наличии в исследуемой пробе ФОВ.

Для удобства пользования реактивы, применяемые в приборах химической разведки, наносятся на пористый наполнитель (силика-гель) или помещаются в стеклянную ампулу. Наполнитель и соответствующее количество ампул с реактивом заключается в стеклянную трубку, запаянную с обоих концов. Такая трубка называется индикаторной (показать). Индикаторные трубки имеют маркировку в виде цветных колец, показывающих, какие ОВ данная трубка определяет.

Войсковой прибор химической разведки (ВПХР)

ВПХР предназначен для определения ОВ в воздухе, на местности, технике и других объектах. Раздать операционные карты.

В комплект прибора входят три комплекта индикаторных трубок для определения следующих ОВ:

- зарина, замана, VX – с одним красным кольцом и красной точкой;

- фосгена, дифосгена, синильной кислоты и хлорциана - с тремя зелёными кольцами;

- иприта - с одним жёлтым кольцом.

В комплект прибора может входить индикаторная трубка, маркированная одним коричневым кольцом и предназначенная для обнаружения аэрозолей би-зед, а также индикаторная трубка черным кольцом для определения си-эс.

Грелка служит для подогревания индикаторных трубок при определении ОВ при пониженной температуре окружающего воздуха, и используется:

- для подогрева трубок на иприт при температуре +15 градусов и ниже.

- для подогрева трубок на ОВ типа зоман при температурах 0 градусов и ниже.

- для оттаивания содержимого ампул в индикаторных трубках. В комплект прибора входит 15 патронов к грелке.

Ручной насос предназначен для просасывания воздуха через индикаторную трубку.

Насадка предназначена для работы с прибором в дыму, при определении ОВ в почве и сыпучих материалах.

Защитные колпачки служат для предохранения поверхности на садки от заражения капельно-жидкими ОВ при определении их на местности и других объектах и для помещения проб почвы, сыпучих материалов.

Противодымные фильтры используются для определения ОВ в дыму или в воздухе, содержащем пары веществ кислого характера, а также при определении 0В в почве и сыпучих материалах.

Определение ОВ в воздухе.

Наличие ОВ в воздухе определяют по внешним признаками и по показаниям индикаторных трубок.

Такими признаками являются:

- появление характерного облака газа, тумана или дыма в местах разрывов авиационных химических бомб, снарядов, мин и других боеприпасов;

- появление облака газа, дыма или тумана, движущегося по ветру со стороны противника;

- появление быстро исчезающего облака или темной полосы за самолётом;

- наличие масляных капель, брызг, лужиц, подтёков на местности или в воронках от разрывов снарядов, мин или авиационных бомб;

- увядание растительности или изменение её окраски;

- раздражение органов дыхания, глаз и носоглотки;

- понижение остроты зрения и потеря его;

- посторонний запах, не свойственный данной местности. При подозрении на наличие в воздухе ОВ необходимо надеть противогаз и исследовать воздух с помощью индикаторных трубок, имеющихся в приборе. Применять их надо в такой последовательности:

- трубками с красным кольцом и точкой;

- трубками с тремя зелёными кольцами;

- трубкой с жёлтым кольцом.

Для определения в воздухе ОВ нервно-паралитического действия в опасных концентрациях необходимо:

- вынуть из кассеты две индикаторные трубки, надпилить их концы, вскрыть трубки по надпилам;

- ампуло-вскрывателем разбить верхние ампулы обеих трубок, взять их за концы с маркировкой и энергично, на отмаш, встряхнуть обе трубки одновременно 2-3 раза;

- одну из трубок (опытную) вставить немаркированным концом в насос и прокачать воздух, через вторую (контрольную) воздух не прокачивать;

- тем же ампуло-вскрывателем сначала разбить нижнюю ампулу в опытной трубке и встряхнуть наотмашь 1-2 раза так, чтобы полностью смочить верхний слой наполнителя. Сразу после этого разбить нижнюю ампулу в контрольной трубке и также встряхнуть её;

- наблюдать за переходом окраски в контрольной трубке от красной до жёлтой.

К моменту образования жёлтой окраски в контрольной трубке сохранение красного цвета верхнего слоя наполни теля опытной трубки указывает на наличие 0В в опасных концентрациях; изменение цвета до желтого - на отсутствие 0В в опасных концентрациях;

Порядок определения ОВ в малоопасных концентрациях тот же, но необходимо делать 50-60 прокачиваний насосом и нижние ампулы раз бить не сразу, а через 2-3 мин. после прокачивания воздуха.

Кроме того, в жаркую (35 градусов и выше) погоду нижнюю ампулу в контрольной трубке разбивать через 15 секунд с момента встряхивания опытной трубки.

К моменту образования жёлтой окраски в контрольной трубке сохранение красного верхнего слоя наполнителя опытной трубки указывает на наличие ОВ в концентрациях, опасных при нахождении свыше 10-ти минут без противогаза; изменение цвета до жёлтого или розового указывает на отсутствие 0В в малоопасных концентрациях.

Основанием для снятия противогаза на 5-6 часов является отсутствие показаний трубки при 50-60 прокачиваний насосами.

Порядок работы с трубкой с тремя зелёными кольцами (на фосген, дисфосген, хлорциан, синильную кислоту) следующий:

- вскрыть трубку, разбить ампулу, сделать 10-15 прокачиваний насосом;

- сравнить окраску наполнителя трубки с окраской, изображенной на кассетной этикетке.

Определение паров иприта:

- вскрыть трубку с жёлтым кольцом, вставить в насос, прокачать воздух (60 качаний насосом);

- вынуть трубку из насоса, выдержать 1 мин. и после этого сравнить окраску наполнителя с окраской, изображённой на кассетной этикетке.

Применение ОВ противник может маскировать дымом. В этом случае следует проверять наличие ОВ в воздухе, пользуясь насадкой, снаряжённой противодымным фильтром.

Для определения ОВ в дыму необходимо:

- достать насос из прибора и вставить в него вскрытую трубку;

- достать из прибора насадку и, закрепив в ней противодымный фильтр, плотно навернуть насадку на резьбу головки;

- сделать необходимое количество качаний насосом;

- снять насадку, выбросить фильтр и убрать насадку в прибор;

- вынуть из головки насоса индикаторную трубку и сравнить окраску наполнителя с окраской, изображенной на кассетной этикетке.

Определение ОВ на местности, боевой технике, на предмете

снаряжения и т. п.:

- вынуть насос;

- достать необходимую индикаторную трубку и, вскрыв её, установить в головку насоса;

- навернуть на насос насадку, оставив откинутым прижимное кольцо;

- надеть на воронку насадки защитный колпачок;

- приложить насадку к почве (зараженному предмету) так, что бы воронка покрывала участок с наиболее резко выраженными признаками заражения;

- прокачивать через индикаторную трубку воздух, делая необходимое число качаний;

- снять насадку, выбросить колпачок и убрать насадку в прибор;

- вынуть из головки насоса индикаторную трубку и провести определение ОВ, руководствуясь указаниями, имеющимися на кассетной этикетке;

Определение ОВ в почве и сыпучих материалах:

- вскрытую индикаторную трубку вставить в головку насоса;

- навернуть на насос насадку, надеть на её воронку защитный колпачок. Лопаткой насыпать в воронку пробу верхнего слоя почвы (снега) или сыпучего материала в наиболее зараженном месте;

- накрыть воронку с пробой противодымным фильтром и закрепить его;

- прокачать воздух через индикаторную трубку, делая насосом необходимое число качаний;

- выбросить противодымный фильтр, пробу и колпачок, насадку положить в прибор, вынуть из головки насоса индикаторную трубку и провести определение ОВ, руководствуясь указаниями, имеющимися на кассетной этикетке или в инструкции-памятке.

Определение ОВ на воздухе при низких температурах:

Для обследования воздуха с помощью индикаторных трубок с красным кольцом и точкой при отрицательных температурах следует:

а) в опасных концентрациях:

- подготовить грелку к работе (вставить до отказа в центральное гнездо корпуса грелки патрон; ударами руки по головке штыря разбить находящуюся в патроне ампулу, погрузить штырь до отказа; штырь из патрона не вынимать до прекращения выделения паров);

- вставить две трубки в боковые гнезда грелки для оттаивания ампул, после оттаивания трубки немедленно вынуть и поместить в штатив;

- вскрыть трубки, разбить верхние ампулы, энергично 2-3 раза встряхнуть и прокачать воздух через опытную трубку.

Контрольную держать в штативе:

- одновременно подогреть обе трубки в грелке в течение 1 мин, после чего разбить нижние ампулы опытной и контрольной трубок и встряхнуть их одновременно;

- наблюдать за изменением окраски наполнителя трубок.

б) в малоопасных концентрациях:

- порядок работы с трубками тот же:  после  прососа  воздуха выдержать трубки в течение 2-3 мин, из них в грелке 1 мин., и вне грелки (в штативе) в течение 1-2 мин.

(Необходимо помнить, что перегрев трубок ведёт к их порче).

- после выдержки разбить нижние ампулы обеими трубок, встряхнуть их одновременно и наблюдать за изменением окраски наполнителя трубок.

В случаях сомнительных показаний трубок с тремя зелёными кольцами при пониженных температурах определение необходимо повторить с использованием грелки, для чего трубку после прокачивания воздуха
на 1 мин. поместить в грелку, а затем наблюдать окраску наполнителя.

Индикаторные трубки с жёлтым кольцом при температуре ниже +15 градусов использовать с применением грелки. Подогревать трубки следует после прокачивания через них воздуха в течение 1-2 мин. и затем наблюдать окраску наполнителя.

Прибор радиационной и химической разведки (ПРХР) предназначен для сигнализации и автоматического управления исполнительными механизмами системы коллективной защиты бронетанковой техники при угрозе поражения экипажа ударной волной, радиоактивной пылью и парами отравляющих веществ типа зарин, а также для контроля уровней радиации на местности.

Готовность прибора к работе после его включения по радиационной части составляет 10 минут, а по газосигнализатору - 20 мин.

Диапазон измерения уровней радиации в месте размещения ПРХР - 0.2 до 150 Р/ч. Питание прибора осуществляется от бортовой сети машины напряжением 27 В.

Полуавтоматический прибор химической разведки (ППХР) предназначен для определения в воздухе, на местности и боевой технике ОВ после его применения и установления возможности снятия противогазов. Состоит на вооружении отделения радиационной и химической разведки.

ГСП-11 - Автоматический газоанализатор предназначен для непрерывного контроля воздуха в целях определения в ней паров фосфороорганических 0В; при обнаружении 0В прибор подаёт звуковой и световой сигналы. Время определения OB - 60-80 сек, работоспособен при температуре от -40 до +40 градусов.

ГСА-12 - модернизированный газосигнализатор способен обнаруживать пары 0В типа зарин и Ви-газы.

АСП - автоматический сигнализатор предназначен для непрерывного контроля зараженности воздуха специальными примесями при ведении войсковой неспецифической бактериологической разведки.

Индикаторная плёнка

АП-1 (аэрозольная плёнка) предназначается для определения наличия в воздухе ОВ типа ВЭ-ИКС в аэрозольном состоянии в момент оседания их на обмундирование, технике и другие поверхности.

Индикаторная плёнка АП-1 представляет собой полиэтиленовую подложку с нанесёнными на одну её сторону индикаторным слоем (матовая поверхность). В войска индикаторная плёнка поступает в комплекте, состоящем из 20 плёнок, которые по 10 штук уложены в два полиэтиленовых пакета, находящихся в конвертах из светонепроницаемой бумаги. На конвертах наклеен цветной эталон для оценки количества и размера цветных пятен, появляющихся на плёнке при воздействии аэрозоля ОВ. В комплекте также имеется краткая инструкция по пользованию индикаторной плёнкой.

Плёнка крепится липкой лентой, имеющейся на обоих её концах, к поверхности предметов, хорошо обозреваемых личным составом при выполнении боевых задач (к стальному шлему, рукаву обмундирования, ветровому стеклу автомобиля, двери кабины, радио или радиолокационной станции и т. д.) на расстоянии 70-80 см.

Появление на плёнке пятен (точек) сине-зелёного цвета свидетельствует о заражении контролируемого объекта 0В типа ВЭ - ИКС. Плёнка подлежит замене через 2 суток после приклеивания и немедленно после воздействия дождя или дегазирующих рецептур, (ответить на вопросы студентов по данному вопросу).